附件3 

2014年度莆田市省控
污染源自动监测设备比对监测报告

莆田市环境监测中心站

二〇一四年十二月

编制单位：莆田市环境监测中心站
编写人员：傅昶宁、朱琳琳、潘青山、谢丹梅
审    核：代瑞芬 
审    定：刘开国 

目  录

1一、概况


2二、主要污染物在线监测设备比对监测情况


2（一）废水污染源


3（二）污水处理厂


3三、结论


5附表：2014年度省控企业在线比对监测情况





1、 概况

监测依据：根据省环保厅《关于印发2014年全省环境监测工作要点的通知》（闽环保科〔2014〕16号）和市环保局《关于印发莆田市2014年环境监测工作要点和实施方案的通知》（莆环保〔2014〕95号）中关于污染源监督性监测工作安排，我站在2014年对省重点监控企业（废水、废气、污水处理厂），按季度报送数据、编制报告。

监测范围：按照省环保厅《关于下达2014年度重点监控污染源名单的通知》（闽环保总量〔2014〕1号）执行，2014年应开展监督性监测的省控重点监控企业总计为10家，其中废水6家、废气2家、污水处理厂2家。
监测方法和监测内容：

对企业安装的已通过环保部门验收的污染源自动监测设备，在监督性监测同时开展比对监测。比对监测的内容执行《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》(环发〔2009〕88号）和《关于印发<污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）>的通知》（总站统字〔2010〕192号）。
废水污染源自动监测设备比对监测项目为化学需氧量、氨氮及流量。废气污染源自动监测设备比对监测项目主要包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流速、含氧量和温度。
二、主要污染物在线监测设备比对监测情况

基于我站污染源管理软件上报的在线监测设备比对监测数据并采用软件系统自动评价，各废水和城镇生活污水处理厂主要污染物在线监测设备比对监测结果如下：

（一）废水污染源

2014年省控废水污染源开展在线比对监测的设备数量为11台，比对监测企业数为5家，比对监测系统数为5套，比对监测家次合格率为93.2%。

	地区
	监测

次数
	安装设备

企业数
	比对监测

企业数
	比对监测

系统数
	比对监测系统

家次合格率（%）

	莆田市
	4
	5
	5
	5
	93.2


其中，化学需氧量在线比对监测的设备数量为5台，比对监测企业数为5家，比对监测系统数为5套，比对监测家次合格率为85.0%；氨氮在线比对监测的设备数量为1台，比对监测企业数为1家，比对监测系统数为1套，比对监测家次合格率为100%；流量在线比对监测的设备数量为5台，比对监测企业数为5家，比对监测系统数为5套，比对监测家次合格率为100%。
	比对项目
	监测

家次
	安装设备

企业数
	比对监测

企业数
	比对监测

系统数
	比对监测系统

家次合格率（%）

	化学需氧量
	4
	5
	5
	5
	85.0

	氨氮
	4
	1
	1
	1
	100

	流量
	4
	5
	5
	5
	100


（二）废气污染源

2014年省控废气污染源开展在线比对监测的设备数量为11台，比对监测企业数为1家，比对监测系统数为3套，比对监测合格率为100.0%。
	地区
	监测

次数
	安装设备

企业数
	比对监测

企业数
	比对监测

系统数
	比对监测系统

合格率（%）

	莆田市
	4
	1
	1
	3
	100


其中，氮氧化物、含氧量、流速和烟温在线比对监测的设备数量均为3台，比对监测企业数均为1家，比对监测系统数均为3套，比对监测合格率均为100%。

	比对项目
	监测次数
	安装设备

企业数
	比对监测

企业数
	比对监测

系统数
	比对监测系统合格率（%）

	氮氧化物
	4
	1
	1
	3
	100.0

	含氧量
	4
	1
	1
	3
	100.0

	流速
	4
	1
	1
	3
	100.0

	烟温
	4
	1
	1
	3
	100.0


 （三）污水处理厂

2014年省控城镇生活污水处理厂开展在线比对监测的设备数量为4台，比对监测企业数为1家，比对监测系统数为1套，比对监测家次合格率为87.5%。

	地区
	监测

次数
	安装设备

企业数
	比对监测

企业数
	比对监测

系统数
	比对监测系统

家次合格率（%）

	莆田市
	4
	1
	1
	1
	87.5


其中，化学需氧量在线比对监测的设备数量为1台，比对监测企业数为1家，比对监测系统数为1套，比对监测家次合格率为100%；氨氮比对监测的设备数量为1台，比对监测企业数为1家，比对监测系统数为1套，比对监测家次合格率为75%；流量比对监测的设备数量为1台，比对监测企业数为1家，比对监测系统数为1套，比对监测家次合格率为100%。
	比对项目
	监测

家次
	安装设备

企业数
	比对监测

企业数
	比对监测

系统数
	比对监测系统

家次合格率（%）

	化学需氧量
	4
	1
	1
	1
	100

	氨氮
	4
	1
	1
	1
	75

	流量
	4
	1
	1
	1
	100


三、结论

2014年全市省重点监控企业在线监测设备比对监测完成情况总体较好。其中：

省控废水污染源开展在线比对监测的设备数量为11台，比对监测企业数为5家，比对监测系统数为5套，比对监测家次合格率为93.2%；化学需氧量在线比对监测家次合格率为85%，氨氮在线比对监测家次合格率为100%，流量在线比对监测家次合格率为100%。省控废气污染源开展在线比对监测的设备数量为11台，比对监测企业数为1家，比对监测系统数为3套，比对监测合格率为100%；氮氧化物、含氧量、流速和烟温在线比对监测家次合格率均为100%。省控城镇生活污水处理厂开展在线比对监测的设备数量为4台，比对监测企业数为1家，比对监测系统数为1套，比对监测家次合格率为87.5%；氨氮在线比对监测家次合格率为75%，化学需氧量和流量在线比对监测家次合格率均为100%。
附表：2014年度省控企业在线比对监测情况

附表：2014年度省控企业在线比对监测情况
	序号
	设区市
	企业名称
	监测点名称
	污染源

类别
	监测次数
	比对家次合格率
	不合格

季度
	不合格项目

	1
	莆田市
	仙游经济开发区污水处理厂
	排放口
	污水厂
	4
	87.5
	第一季度
	氨氮、总磷

	2
	莆田市
	天怡(福建)现代农业发展有限公司屠宰场
	排放口
	废水
	4
	75.0
	第一季度
	化学需氧量

	3
	莆田市
	百威英博雪津啤酒有限公司二厂
	排放口
	废水
	4
	50.0
	第一季度
	化学学氧量

	
	
	
	
	
	
	
	第三季度
	化学学氧量

	4
	莆田市
	莆田市涵江区牲畜定点屠宰场
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	5
	莆田市
	福建省莆田市奇香食品有限公司
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	6
	莆田市
	莆田市华峰工贸有限公司
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	7
	莆田市
	中海福建燃气发电有限公司
	第一季度1#、3#、4#排放口
	废气
	1
	100
	/
	/

	
	
	
	第二季度3#排放口
	
	1
	100
	
	

	
	
	
	第三季度1#、2#、3#、4#排放口
	
	1
	100
	
	

	
	
	
	第四季度2#、3#、4#排放口
	
	1
	100
	
	












