附件1 

2014年度莆田市国控
污染源自动监测设备比对监测报告

莆田市环境监测中心站

二〇一四年十二月

编制单位：莆田市环境监测中心站
编写人员：傅昶宁、朱琳琳、潘青山、谢丹梅
审    核：代瑞芬
审    定：刘开国

目  录

1一、
概况


2二、主要污染物在线监测设备比对监测情况


2（一）废水污染源


3（二）废气污染源


3（三）污水处理厂


4三、结论


6附表：2014年度国控企业在线比对监测情况表





1、 概况

监测依据：根据环保部《关于印发〈2014年全国环境监测工作要点〉的通知》（环办〔2014〕2号）、省环保厅《关于印发2014年全省环境监测工作要点的通知》（闽环保科〔2014〕16号）和市环保局《关于印发莆田市2014年环境监测工作要点和实施方案的通知》（莆环保〔2014〕95号）中关于污染源监督性监测工作安排，我站在2014年度对国家重点监控企业（废水、废气、污水处理厂、规模化畜禽养殖场）实行季度监督性监测，并按季度及时报送数据、编制报告。
监测范围：按照环保部《关于印发<2014年国家重点监控企业名单>的通知》（环办〔2013〕116号）和省环保厅《关于下达2014年度重点监控污染源名单的通知》（闽环保总量〔2014〕1号）执行，2014年开展监督性监测的国家重点监控企业总计为17家，其中废水7家、废气4家、污水处理厂5家、规模化畜禽养殖场1家（试行）。
监测方法和监测内容：

对企业安装的已通过环保部门验收的污染源自动监测设备，在监督性监测同时开展比对监测。比对监测的内容执行《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》(环发〔2009〕88号）和《关于印发<污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）>的通知》（总站统字〔2010〕192号）。
废水污染源自动监测设备比对监测项目为化学需氧量、氨氮、总磷及流量。废气污染源自动监测设备比对监测项目主要包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流速、含氧量和烟温。
二、主要污染物在线监测设备比对监测情况

基于我站通过总站污染源管理软件上报的在线监测设备比对监测数据并采用软件系统自动评价，各废水、废气及城镇生活污水处理厂主要污染物在线监测设备比对监测结果如下：

（一）废水污染源

2014年国控废水污染源开展在线比对监测的设备数量为15台，比对监测企业数为6家，比对监测系统数为6套，比对监测家次合格率为100%。

	地区
	监测

次数
	安装设备

企业数
	比对监测

企业数
	比对监测

系统数
	比对监测系统

家次合格率（%）

	莆田市
	4
	6
	6
	6
	100


其中，化学需氧量在线比对监测的设备数量为6台，比对监测企业数为6家，比对监测系统数为6套，比对监测家次合格率为100%，较上年上升7.3个百分点；氨氮比对监测的设备数量为3台，比对监测企业数为3家，比对监测系统数为3套，比对监测家次合格率为100%；流量在线比对监测的设备数量为6台，比对监测企业数为6家，比对监测系统数为6套，比对监测家次合格率为100%。
	比对项目
	监测

次数
	安装设备

企业数
	比对监测

企业数
	比对监测

系统数
	比对监测系统家次合格率（%）

	化学需氧量
	4
	6
	6
	6
	100

	氨氮
	4
	3
	3
	3
	100

	流量
	4
	6
	6
	6
	100


（二） 废气污染源

2014年国控废气污染源开展在线比对监测的设备数量为24台，比对监测企业数为3家，比对监测系统数为4套，比对监测家次合格率为100%（统计项目含二氧化硫、氮氧化物、烟尘等六项）。

	地区
	监测

次数
	安装设备

企业数
	比对监测

企业数
	比对监测

系统数
	比对监测系统家次合格率（%）

	莆田市
	4
	3
	3
	4
	100


其中，二氧化硫在线比对监测的设备数量为4台，比对监测企业数为3家，比对监测系统数为4套，比对监测家次合格率为100%；氮氧化物比对监测的设备数量为4台，比对监测企业数为3家，比对监测系统数为4套，比对监测家次合格率100%。
	比对项目
	监测次数
	安装设备

企业数
	比对监测

企业数
	比对监测

系统数
	比对监测系统

家次合格率（%）

	二氧化硫
	4
	3
	3
	4
	100

	氮氧化物
	4
	3
	3
	4
	100

	备注
	莆田市日晶玻璃制品有限公司一、二期的氮氧化物、烟尘未验收，已比对监测且计入统计。


（三） 污水处理厂

2014年国控城镇生活污水处理厂开展在线比对监测的设备数量为19台，比对监测企业数为5家，比对监测系统数为5套，比对监测合格率为81.3%。

	地区
	监测

次数
	安装设备

企业数
	比对监测

企业数
	比对监测

系统数
	比对监测系统

家次合格率（%）

	莆田市
	4
	5
	5
	5
	81.3

	备注
	莆田市秀屿区港城污水处理有限公司在线未验收，已比对监测且计入统计


其中，化学需氧量在线比对监测的设备数量为5台，比对监测企业数为5家，比对监测系统数为5套，比对监测家次合格率为80%；氨氮比对监测的设备数量为5台，比对监测企业数5家，比对监测系统数为5套，比对监测家次合格率为80.0%；总磷比对监测的设备数量为5台，比对监测企业数5家，比对监测系统数为5套,比对监测家次合格率为80%；流量比对监测的设备数量为4台，比对监测企业数4家，比对监测系统数为4套，比对监测家次合格率为86.7%。其中，普罗达克森（莆田）荔城水处理有限公司的流量在线监测设备已通过计量检定，且无规范化排污口，故不进行比对监测。

	比对项目
	监测次数
	安装设备

企业数
	比对监测

企业数
	比对监测

系统数
	比对监测系统

家次合格率（%）

	化学需氧量
	4
	5
	5
	5
	80.0

	氨氮
	4
	5
	5
	5
	80.0

	总磷
	4
	5
	5
	5
	80.0

	流量
	4
	4
	4
	4
	86.7

	备注
	莆田市秀屿区港城污水处理有限公司在线未验收，已比对监测且计入统计


三、结论
2014年我市国家重点监控企业在线监测设备比对监测完成情况总体较好。其中：

国控废水污染源开展在线比对监测的设备数量为15台，比对监测企业数为6家，比对监测系统数为6套，比对监测家次合格率为100%；化学需氧量、氨氮和流量在线比对监测家次合格率均为100%。
国控废气污染源开展在线比对监测的设备数量为24台，比对监测企业数为3家，比对监测系统数为4套，比对监测家次合格率为100%。二氧化硫和氮氧化物在线比对监测家次合格率均为100%。
国控城镇生活污水处理厂开展在线比对监测的设备数量为19台，比对监测企业数为5家，比对监测系统数为5套，比对监测家次合格率为81.3%。化学需氧量、氨氮、总磷和流量在线比对合格率分别为80.0%、80.0%、80.0%和86.7%。
附表：2014年度国控企业在线比对监测情况表

附表：2014年度企业在线比对监测情况表
	序号
	设区市
	企业名称
	监测点名称
	污染源类别
	监测

次数
	比对家次合格率
	不合格
季度
	不合格项目

	1
	莆田市
	莆田市秀屿区港城污水处理有限公司
	排放口
	污水
	4
	6.7
	第一季度
	化学需氧量、氨氮、

总磷、流量

	
	
	
	
	
	
	
	第二季度
	化学需氧量、氨氮、

总磷、流量

	
	
	
	
	
	
	
	第三季度
	化学需氧量、氨氮、

总磷

	
	
	
	
	
	
	
	第四季度
	化学需氧量、氨氮、

总磷

	2
	莆田市
	普罗达克森（莆田）水处理有限公司（一期）
	排放口
	污水
	4
	100
	/
	/

	3
	莆田市
	普罗达克森（莆田）水处理有限公司（二期）
	排放口
	污水
	4
	100
	/
	/

	4
	莆田市
	仙游县北美水务有限公司
	排放口
	污水
	4
	100
	/
	/

	5
	莆田市
	普罗达克森（莆田）荔城水处理有限公司
	排放口
	污水
	4
	100
	/
	/

	6
	莆田市
	莆田市南方福利涂布纸品总厂
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	7
	莆田市
	莆田市再生纸品福利厂
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	8
	莆田市
	百威英博雪津啤酒有限公司
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	9
	莆田市
	福建佳通轮胎有限公司
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	10
	莆田市
	福建众和股份有限公司
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	11
	莆田市
	福建仙游南泰制革厂有限公司
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	12
	莆田市
	百威英博雪津啤酒有限公司
	排放口
	废气
	4
	100
	/
	/

	13
	莆田市
	福建佳通轮胎有限公司
	排放口
	废气
	4
	100
	/
	/

	14
	莆田市
	莆田市日晶玻璃有限公司
	一期烟囱

排放口
	废气
	4
	100
	/
	/

	
	
	
	二期烟囱

排放口
	废气
	4
	100
	/
	/












